Załącznik Nr 3 do SWZ 																	Sprawa ZP 6/25

Parametry graniczne i oceniane

PARAMETRY GRANICZNE

| PAKIET 1: Podłoża i odczynniki do hodowli, izolacji, manualnego oznaczania lekowrażliwości oraz automatycznego barwienia metodą Grama. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis |  | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |  |
| 1 | Wszystkie paski MIC od jednego producenta. |  |  |  |
| 2 | Każdy pasek MIC opisany nazwą antybiotyku (skrót nazwy) |  |  |  |
| 3 | Każde opakowanie pasków MIC opisane: pełna nazwa antybiotyku, zakres stężeń, numer serii, data ważności. |  |  |  |
| 4 | Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą pozytywnej opinii KORLD dla wszystkich pasków antybiotykowych MIC, która jest potwierdzeniem jakości oraz ich bezpieczeństwa w procesie diagnostycznym. |  |  |  |
| 5 | Dla pasków MIC opis metody, odczytu wyników oraz opinia Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii Lekarskiej oraz kierownika KORLD. |  |  |  |
| 6 | Deklaracja zgodność CE dla pasków MIC |  |  |  |
| 7 | Certyfikaty kontroli jakości dla pasków MIC |  |  |  |
| 8 | Data przydatności do użycia min. 12 miesięcy dla wszystkich pasków MIC licząc od dnia dostawy |  |  |  |
| 9 | Podłoża opisane na wieczku płytki: - nazwa podłoża - data ważności - numer serii |  |  |  |
| 10 | Do pozycji 24: Wymagany wzrost gronkowców oraz paciorkowców i enterokoków, przy jednoczesnym zahamowaniu wzrostu innych grup drobnoustrojów. |  |  |  |
| 11 | Do pozycji 30: Podłoże hamujące wzrost enterokoków, z wyłączeniem enterokoków z nabytym mechanizmem oporności na wankomcynę. |  |  |  |
| 12 | Każda płytka z podłożem musi posiadać NADRUKI zawierające: - datę ważności - godzinę rozlania - nazwę podłoża - nazwę producenta |  |  |  |
| 13 | Zapewniony dostęp telefoniczny do biura obsługii zamówień w dniach roboczych od godziny 8:30 do 15:00. |  |  |  |
|  | Pozycja nr 48 i 49 : |  |  |  |
| 1 | Średnica krążków antybiotykowych 6 mm. |  |  |  |
| 2 | Każdy pojedynczy krążek musi posiadać dwustronne, trwale wydrukowane oznaczenie oraz stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami CLSI lub EUCAST. |  |  |  |
| 3 | Każda fiolka z krążkami zapakowana w oddzielne hermetycznie zamknięte opakowanie z folii aluminiowej tzw. „blister pack” z pochłaniaczem wilgoci (środek higroskopijny). |  |  |  |
| 4 | Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą pozytywnej opinii KORLD dla wszystkich krążków antybiotykowych, która jest potwierdzeniem jakości dostarczanych krążków oraz ich bezpieczeństwa w procesie diagnostycznym. |  |  |  |
| 5 | Krążki antybiotykowe muszą posiadać certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych. |  |  |  |
| 6 | W celu wystandaryzowania procedur oceny lekowrażliwości oraz kontroli jakości krążków antybiotykowych zamawiający wymaga, aby wszystkie krążki antybiotykowe pochodziły od jednego producenta. |  |  |  |
| 8 | Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania od -20 do +8 oC z uwzględnieniem antybiotyków B-laktamowych. |  |  |  |
| Aparat do automatycznego barwienia metodą Grama |  |  |  |  |
| 1 |  | Aparat do automatycznego barwienia preparatów mikroskopowych |  |  |
| 2 |  | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu oraz zewnętrzny pojemnik na odpady (brak bezpośredniego kontaktu pracownika z barwnikami). |  |  |
| 3 |  | Aparat wyposażony w filtr węglowy. |  |  |
| 4 |  | Kasetki mocujące szkiełka umożliwiające stosowanie szkiełek o różnej grubości. |  |  |
| 5 |  | Możliwość wykorzystywania wody wodociągowej do płukania aparatu. |  |  |
| 6 |  | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów |  |  |
| 7 |  | Monitorowanie terminu ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwień od momentu zainstalowania ich w aparacie. |  |  |
| 8 |  | Łatwa konserwacja, aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących (brak konieczności zakupu dodatkowych odczynników) |  |  |
| 9 |  | Zapewniony dostęp telefoniczny do biura obsługii zamówień w dniach roboczych od godziny 8:30 do 15:00. |  |  |

| PAKIET 2: Manualne oznaczanie wartości MIC metodą mikrorozcieńczeń w bulionie, szybkie, manualne wykrywanie lekooporności oraz wykrywanie antygenu SARS CoV-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
|  | Dla pozycji nr 1,2,3,5 |  |
| 1 | Możliwość rozdzielenia zestawu pozwalająca na inkubację jednego oznaczenia. |  |
|  | Dla pozycji nr 10 |  |
| 2 | Czułość co najmniej 98,1% , specyficzność co najmniej 99,8% w porównaniu do metody RT-PCR badane dla pacjentów objawowych. |  |

| PAKIET 3: Automatyczna identyfikacja drobnoustrojów i oznaczanie lekowrażliwości oraz automatyczna hodowla posiewów krwi. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr |  | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |  |
| Aparat do hodowli posiewów krwi i płynów ustrojowych. |  |  |  |  |
| 1 | Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie: min. 400. |  |  |  |
| 2 | Interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny monitor LCD) |  |  |  |
| 3 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: - Imię i Nazwisko pacjenta, - Identyfikator Oddziału, - Stan butelki (wynik „+”, wynik „-”, butelka anonimowa) - Długość protokołu inkubacji, - Datę i godzinę zgłoszenia wyniku przez system. |  |  |  |
| 4 | Możliwość podłączenia do systemu urządzeń peryferyjnych ułatwiających wprowadzanie danych (mysz optyczna, klawiatura zewnętrzna). |  |  |  |
| 5 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. |  |  |  |
| 6 | Dwukierunkowa transmisja umożliwiająca podłączenie oraz wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala – LIS. Oferent w ramach umowy zobowiązany jest do podłączenia aparatu do systemu Marcel na czas trwania umowy. |  |  |  |
| 7 | Butelki z podłożami: tlenowe, beztlenowe, grzybicze oraz dla pacjentów pediatrycznych |  |  |  |
| 8 | Możliwość zmiany czasu inkubacji na życzenie użytkownika dla danego rodzaju podłoża nawet dla pojedyńczej butelki. |  |  |  |
| 9 | Wprowadzanie danych za pomocą czytnika kodów wbudowanego w aparat. |  |  |  |
| 10 | Możliwość wprowadzania butelek z uszkodzonym barkodem. |  |  |  |
| 11 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny. |  |  |  |
| 12 | Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora - dla danego rodzaju podłoży - dla pojedynczej butelki. |  |  |  |
| 13 | Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów w próbkach pacjentów poddanych antybiotykoterapii. |  |  |  |
| 14 | Wszystkie oferowane podłoża zwalidowane do płynów ustrojowych jałowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, otrzewnowy). Zamawiający dopuszcza procedurę związaną ze wzbogaceniem podłoża, certyfikowanym suplementem innym niż krew. |  |  |  |
| 15 | Oferowane podłoża mają rekomendację EUCAST oraz walidację RAST. |  |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu instalacji. |  |  |  |
| 17 | Możliwość pobrania krwi w układzie zamkniętym metodą próżniową bezpośrednio z naczynia przy użyciu standardowych elementów zamkniętych próżniowych systemów pobierania krwi. |  |  |  |
| 18 | Szyjki butelek dostosowane średnicą i długością do standardowych uchwytów zamkniętych próżniowych systemów pobierania krwi stosowanych w szpitalu. |  |  |  |
| 19 | Możliwość wykonywania procedury inokulacji testów do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości bezpośrednio z pozytywnych podłoży hodowlanych opisana przez EUCAST. |  |  |  |
| 20 | Możliwość ocen preparatów bezpośrednich z pozytywnych oraz podejrzanych hodowli – brak substancji interferujących i zaciemniających preparat. |  |  |  |
| 21 | Podłoża do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej. |  |  |  |
| 22 | Butelki nietłukące, nieulegające pęknięciu w czasie kontaktu z materiałem (jednolity odlew szkła lub plastikowe), podczas jego pobrania i transportu. |  |  |  |
| 23 | Przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi aparatu oraz wsparcie merytoryczne w czasie trwania umowy. |  |  |  |
| 24 | Aparat wyposażony w UPS stabilizujący oraz utrzymujący napięcie w przypadku awarii sieci energetycznej. |  |  |  |
| 25 | Usługi serwisowe w trakcie trwania umowy na koszt oferenta. |  |  |  |
| 26 | Bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek z poboru próbek. |  |  |  |
| 27 | Drukarka atramentowa wraz z materiałami eksploatacyjnymi do wydruku wyników badań oraz zestawień (z interfejsem sieciowym) wg opisu z tabeli poniżej: drukarka atramentowa monochromatyczna |  |  |  |
| 28 | Wszystkie podłoża muszą posiadać certyfikat CE i IVD dla wyrobów medycznych |  |  |  |
| 29 | Zapewniony dostęp telefoniczny do biura obsługii zamówień w dniach roboczych od godziny 8:30 do 15:00. |  |  |  |
| 30 | W przypadku braku jakiegokolwiek zamawianego towaru, oferent ma obowiązek poinformować telefonicznie/mailowo o tej sytuacji zleceniodawcę. |  |  |  |
| Drukarka Atramentowa Monochromatyczna |  |  |  |  |
| Typ drukarki |  | Atramentowa, monochromatyczna |  | Nazwa / Typ: |
| Format |  | A4, A5, A6, Letter |  |  |
| Prędkość drukowania |  | Min. 24 str A4./min |  |  |
| Czas wydruku pierwszej strony |  | Max. 4,8 sekund |  |  |
| Normatywny miesięczny cykl pracy (A4) |  | Min. 45 000 stron |  |  |
| Moduł wydruku dwustronnego (Duplex) |  | Automatyczny |  |  |
| Podajnik/Odbiornik |  | 330 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray, 250 Arkusze paper tray |  |  |
| Interfejsy komunikacyjne |  | USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) |  |  |
| Sterowniki do następujących systemów operacyjnych |  | WINDOWS: 10, 11 |  |  |
| Pobór mocy |  | 23 W (kopiowanie autonomiczne), 1,4 W (tryb uśpienia), 10 W (tryb gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,19 kWh/week |  |  |
| Zasilanie |  | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |  |  |
| Certyfikaty |  | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 |  |  |
| Gwarancja |  | Min. 2 lata producenta w miejscu instalacji, Serwis musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na usługi serwisowe, |  |  |
| Wyposażenie |  | 1. Przewód zasilania, 2. Kabel USB |  |  |
| Materiały eksploatacyjne |  | - dostarczone wraz drukarką materiały eksploatacyjne muszą być nowe, tego samego producenta co urządzenie - wraz z urządzeniem dostarczyć należy 2 tonery o wydajności min 40 000 str. czarny - wraz z urządzeniem dostarczyć należy 2 Maintenance box |  |  |
| Aparat do identyfikacji biochemicznej oraz oznaczania lekowrażliwości wraz z aparatem typu ,,back -up" |  |  |  |  |
| 1 | Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie podstawowym: min. 50 oraz w aparacie zastępczym typu ,,back-up’’: min. 50. |  |  |  |
| 2 | Aparat podstawowy fabrycznie nowy, back-up używany, nie starszy niż 2021r. |  |  |  |
| 3 | Interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny monitor LCD) |  |  |  |
| 4 | Brak konieczności dodawania na pokładzie analizatora, jakichkolwiek dodatkowych odczynników w celu otrzymania końcowego wyniku badania. |  |  |  |
| 5 | Panele / karty testowe do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej. |  |  |  |
| 6 | Wykonywanie oznaczeń wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki zgodnie z wytycznymi EUCAST. |  |  |  |
| 7 | Brak konieczności wykonywania dodatkowych testów zewnętrznych przed wykonaniem oznaczenia na analizatorze. |  |  |  |
| 8 | Analizator pracujący w trybie ciągłym bez konieczności stałej obecności operatora. |  |  |  |
| 9 | Automatyczny odczyt paneli, co najmniej 3 razy w ciągu godziny. |  |  |  |
| 10 | Panele / karty testowe szczelnie zamknięte, ograniczające ryzyko ekspozycji użytkownika na materiał zakaźny i niebezpieczny. |  |  |  |
| 11 | Możliwość wprowadzania nowych próbek do badań w trakcie pracy analizatora. |  |  |  |
| 12 | Możliwość podglądu wyników w trakcie oznaczania. |  |  |  |
| 13 | Oznaczania w panelach testowych zawierających co najmniej 50 punktów pomiarowych dla identyfikacji, 85 punktów pomiarowych dla lekowrażliwości. |  |  |  |
| 14 | Możliwość wykonania identyfikacji i oznaczeń lekowrażliwości z wykorzystaniem jednego i tego samego panelu / karty testowej. |  |  |  |
| 15 | Panele / karty testowe oznaczane przy pomocy fabrycznie umieszczonych kodów kreskowych. |  |  |  |
| 16 | Wyniki oznaczeń wrażliwości podawane w postaci MIC i/lub MIC granicznego wraz z interpretacją w kategoriach: wrażliwy, średnio wrażliwy, oporny. |  |  |  |
| 17 | Wynik antybiogramu w postaci wartości MIC wynikającego z metody podwójnych seryjnych rozcieńczeń. |  |  |  |
| 18 | Możliwość wykonania testu antybiotykowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 według skali McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru lub nefelometru mierzącego gęstość inokulum z dokładnością 0,01 |  |  |  |
| 19 | Analizator wyposażony w program ekspercki do analizy poprawności otrzymanych wyników badań wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki. |  |  |  |
| 20 | Wyroby oznaczone znakiem CE lub równoważnym. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu umowy kopie certyfikatów i deklaracji zgodności. |  |  |  |
| 21 | Aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy |  |  |  |
| 22 | Aktualizacja oprogramowania w każdym przypadku zmiany wytycznych EUCAST – dostarczony aparat wyposażony w najnowszą dostępną wersję EUCAST |  |  |  |
| 23 | Bezpłatny przegląd i serwis w okresie obowiązywania umowy. |  |  |  |
| 24 | Brak konieczności dodatkowych czynności serwisowo-konserwacyjnych ze strony Użytkownika. |  |  |  |
| 25 | Aparat wyposażony w UPS stabilizujący oraz utrzymujący napięcie w przypadku awarii sieci energetycznej (minimum 15 minut) lub zaoferowanie zasilacza umożliwiającego bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku awarii sieci energetycznej oraz jego przywrócenie do pracy i zachowanie ciągłości pomiarów badanych próbek w przypadku wznowienia transmisji energii. |  |  |  |
| 26 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim wraz z dostawą aparatu. |  |  |  |
| 27 | Po instalacji bezpłatne szkolenie dla personelu Laboratorium i wystawienie indywidualnych certyfikatów przebytego szkolenia. |  |  |  |
| 28 | Dostarczany aparat należy zintegrować z systemem informatycznym funkcjonującym u zamawiającego (Centrum-Marcel) poprzez interfejs komunikacyjny dostarczony wraz z aparatem. |  |  |  |
| 29 | W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zintegrowania wyników identyfikacji oraz lekowrażliwości za pomocą oprogramowania pośredniczącego. |  |  |  |
| 30 | W czasie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni wsparcie aplikacyjno-szkoleniowe dla systemu Maldi Toff Bruker oraz zintegrowanego oprogramowania EpiCenter, będącego własnością Zamawiającego, z ramienia min. 3 osób będących pracownikiem Wykonawcy, posiadających certyfikat wiedzy i kompetencji wydany przez Producenta aparatu oraz administratora oprogramowania EpiCenter. |  |  |  |
| 31 | W czasie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewniając pełne wsparcie serwisowo-aplikacyjne, ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z przeglądami i wymianą części ulegających zużyciu w wyniku pracy na zaoferowanych odczynnikach. |  |  |  |
| 32 | W trakcie trwania umowy, Wykonawca zintegruje oferowany analizator do oznaczeń lekowrażliwości z systemem MALDI TOF BRUKER, będącym własnością Zamawiającego za pomocą posiadanego przez Zamawiającego, oprogramowania pośredniczącego, łącząc tym samym wyniki identyfikacji oraz lekowrażliwości w jeden. |  |  |  |
| Densytometr do przygotowywania zawiesiny bakteryjnej do manualnego wykonania lekowrażliwości |  |  |  |  |
| 1 | Densytometr fabrycznie nowy. |  |  |  |
| 2 | Przeznaczony dla pomiarów w probówkach o średnicy od 15 do 18,5 mm. |  |  |  |
| 3 | Min. objętość próbki: 2 ml. |  |  |  |
| 4 | Pomiar zmętnienia w zakresie od 0.0 do 15.0 McFarlanda. |  |  |  |
| 5 | Możliwość przeprowadzenia tzw. kalibracji standard i użytkownika. |  |  |  |
| 6 | Kalibracja aparatu na probówki dostępne w Laboratorium. |  |  |  |
| 7 | Gwarancja na czas trwania umowy |  |  |  |
|  | Pozycja nr 35 |  |  |  |
| 1 | Szczepy wzorcowe do kontroli manualnego oznaczania lekowrażliwości z 1 pasażu ( pozycja nr 35). |  |  |  |
|  | Pozycja nr 7-9, 19-23 |  |  |  |
| 1 | Wszystkie odczynniki z certyfikatem IVD przeznaczone do wykonania analizy za pomocą spektometru MALDI. |  |  |  |
| 2 | Minimalny termin ważności odczynników: 6 miesięcy od dostarczenia do zamawiającego |  |  |  |
| Łaźnia ultradźwiękowa |  |  |  |  |
| 1 | Częstotliwość 35 kHz |  |  |  |
| 2 | Objętość operacyjna nie większa niż 6 litrów |  |  |  |
| 3 | Możliwość ustawienia czasu |  |  |  |
| 4 | Wymiary nie większa niż 500 x 300 x 65 (dł. szer. wys.) |  |  |  |
| 5 | Kosz na próbki w wyposażeniu |  |  |  |

| PAKIET 4: Szybka diagnostyka metodą PCR. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| 1 | System zautomatyzowany zapewniający zintegrowaną izolację kwasów nukleinowych, amplifikację i detekcję w jednym aparacie bez konieczności przenoszenia próbki w trakcie procesu. |  |
| 2 | System Real Time PCR modułowy. Moduł reakcyjny oznacza miejsce wykonania badania. Moduły reakcyjne działające niezależnie od siebie. Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły. |  |
| 3 | Możliwość oznaczenia pojedyńczej próbki bez konieczności dostawiania dodatkowych kontroli. |  |
| 4 | Możliwość wykonania dwóch różnych parametrów w tym samym czasie. |  |
| 5 | Czas wykonania badania maksymalnie 2,5 godziny. |  |
| 6 | Aparat podłączony do systemu sieci informatycznej laboratorium, wysyłający wyniki przeprowadzonych analiz. |  |
| 7 | Możliwość jednoczasowego wykonywania badań dla minimum 4 pacjentów (minumum 4 miejsca w aparacie na badane próbki) |  |
| 8 | Kompletny system zawierający aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem, monitorem i czytnikiem kodów. Parametry komputera wg tabeli poniżej |  |
| 9 | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji. |  |
| 10 | System dający możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora. |  |
| 11 | Możliwość przechowywania testów w temperaturze pokojowej. |  |
| 12 | Testy posiadające kody QR. |  |
| 13 | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego |  |
| 14 | Zapewniony dostęp telefoniczny do biura obsługii zamówień w dniach roboczych od godziny 8:30 do 15:00. |  |
| 15 | W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Oferenta, Oferent ma obowiązek poinformować telefonicznie/mailowo o tej sytuacji zleceniodawcę i ewentualnie zapewnić dostawę produktu równoważnego w celu zachowania ciągłości pracy bez zmiany ceny |  |

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny typu AiO o min. Przekątnej 23’ ale nie większej niż 25’ |  |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Komputer ma posiadać wbudowane głośniki stereo oraz kamerkę internetową (wysuwaną). |  |
| 3. | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych posiadający zintegrowaną kartę graficzną. Procesor osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 23598 punktów na dzień 12.02.2025. Zamawiający załącza listę punktacji dla równoważnych procesorów (Załącznik nr 3a do Postępowania PO 3/25) |  |
| 4. | Pamięć operacyjna RAM | 32GB |  |
| 5. | Parametry pamięci masowej | Min. 1 TB SSD |  |
| 6. | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, - Zintegrowany z płytą główną układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego zapisanego w TPM2.0 z certyfikacją TCG. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. - Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z podzespołów komputera. - BIOS ma umożliwiać centralne zarządzanie konfiguracją przy użyciu dedykowanej konsoli producenta. |  |
| 7. | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 8.0 - Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov |  |
| 8. | System operacyjny Np. Windows 11 Pro lub równoważny (64 bitowy) wg. wskazanych obok funkcji i cech produktu równoważnego | Preinstalowany system operacyjny umożliwiający poprawne działanie oprogramowania systemu INFOMEDICA oraz podłączenie do domeny Active Directory. Wsparcie minimalnie na 12 m-cy dla OS. |  |
| 9. | Oprogramowanie | Na urządzeniu ma być preinstalowane oprogramowanie producenta urządzenia zapewniające możliwość pobrania wszystkich sterowników, oprogramowania układowego oraz BIOS bez konieczności korzystania z przeglądarki internetowej. Narzędzie ma wykrywać aktualizacje i komunikować użytkownikowi o nich. |  |
| 10. | Wymagania dodatkowe dot. portów i łączności | - Wbudowane porty i złącza: 1 złącze DisplayPort++ 1.4a (do 5120 x 3200 przy 60 Hz) 2 porty USB 3.2 Type-A pierwszej generacji 2 porty USB 2.0 Type-A z funkcją SmartPower 1 port sieci Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb/s 1 port wyjścia liniowego audio z możliwością przekonfigurowania 1 gniazdo zasilacza Klawiatura (układ US - QWERTY) + myszka z logotypem producenta stacji komputerowej (bezprzewodowe) |  |
| 11. | Warunki gwarancji | Minimum 48 miesięcy gwarancji. |  |
| 12. | Waga i wymiary | Max. 9,2kg Max. (SxGxW) 54,0cm x 5,8cm x 35,5cm |  |
| 13. | Zasilanie | Dedykowany zasilacz o mocy max. 130W. |  |

| PAKIET 5. Multipleksowe PCR. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| 1 | Analizator do wieloparametrowego PCR (Multipleks PCR) w systemie zamkniętym i w pełni zautomatyzowanym. |  |
| 2 | System zapewniający zintegrowaną izolację kwasów nukleinowych, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu i/lub do innych urządzeń |  |
| 3 | Odczynniki gotowe do użycia ze skrócona do minimum preparatyką przedanalityczną, stanowiące zamknięty układ reakcyjny, zabezpieczone przed uszkodzeniami i kontaminacją. |  |
| 4 | Możliwość wykonywania pojedynczej próbki bez straty odczynników; |  |
| 5 | Możliwość przeprowadzenia badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji kwasów nukleinowych |  |
| 6 | Panele testowe posiadają 2 zintegrowane kontrole wewnętrzne monitorujące poprawność wykonania oznaczenia na każdym jego etapie, bez konieczności ich odrębnego dodawania. |  |
| 7 | Maksymalny czas analizy < 70 minut; |  |
| 8 | Czas pracy manualnej przy przygotowaniu oznaczenia < 5 minut; |  |
| 9 | Analizator podłączony do LIS, wysyłający wyniki przeprowadzanych badań w sposób jednostronny. |  |
| 10 | Kompletny zestaw zawierający: aparat z oprogramowaniem, czytniki kodów kreskowych do identyfikacji odczynników oraz UPS. |  |
| 11 | Dołączona stacja robocza do przygotowywania próbek, ułatwiająca prace manualną |  |
| 12 | Oprogramowanie automatycznie ustala wynik i generuje raport na podstawie oceny produktów reakcji PCR metodą denaturacji DNA. |  |
| 13 | System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej; |  |
| 14 | Zestaw do wykrywania patogenów z płynu mózgowo-rdzeniowego: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Cytomegalovirus (CMV), Cryptoccocus neoformans/Gatti, Enterowirus, Herpex simplex virus 1 (HSV-1), Herpes simplex virus 2 (HSV-2), Human herpesvirus 6 (HHV-6), Human parechovirus, Varicella zoster virus (VZV) |  |
| 15 | Minimalny termin ważności odczynników: 8 miesięcy od dnia dostarczenia do zamawiającego |  |

| PAKIET 6: Wykrywanie w kale antygenu toksynotwórczych szczepów Clostridioides difficile oraz toksyny Shiga. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| 1 | Test szybki, jednokasetkowy do bezpośredniego wykrywania GDH i toksyny A i B Clostridioides difficile w próbkach kału w tym samym czasie. |  |
| 2 | Test immunoenzymatyczny |  |
| 3 | Test dodatni przy stężeniu toksyny A min. 0,63 ng/ml. |  |
| 4 | Test dodatni przy stężeniu toksyny B min. 0,16 ng/ml |  |
| 5 | Test dodatni dla GDH min 0,8 ng/ml |  |
| 6 | Możliwość przechowywania w lodówce próbki przed oznaczeniem przez min. 72 godz. |  |
| 7 | Do pozycji nr 2: Test wykrywający jakościowo i różnicujący toksyny Shiga 1 i toksyny Shiga 2 wytwarzane przez enterokrwotoczne szczepy Escherichia coli w kale. |  |

| PAKIET 7: Wykrywanie zakażeń testem immunochromatograficznym. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| 1 | Dla pozycji 1: czułość minimum 92 % w porównaniu do metody RT-PCR. |  |
| 2 | Dla pozycji 1: swoistość minimum 98 % porównaniu do metody RT-PCR. |  |
| 3 | Dla pozycji 3: Czułość minimum 98,8 % ,swoistość minimum 99 % |  |
| 4 | Dla pozycji 4: Dla badania adenowirusa czułość testu minimum 99 %, swoistość minimum 99 % w porównaniu do reakcji PCR |  |
| 5 | Dla pozycji 6: Dla badania SARS coV-2 czułość testu minimum 93 %, swoistość minimum 99,8 % w porównaniu do reakcji PCR dla wymazów z nosogardła. |  |
| 6 | Dla wszystkich pozycji w pakiecie: wewętrzna kontrola testu |  |
| 7 | Dla wszystkich pozycji w pakiecie: wszystkie odczynniki i akcesoria potrzebne do wykonania testu zawarte w zestawie |  |

| PAKIET 8 : Diagnostyka kiły i identyfikacja drożdżaków. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| 1 | Pozycja 1: RPR- reaginy, wymagane akcesoria: jednorazowe płytki testowe, zakraplacz, jednorazowe pipety z mieszadełkiem. |  |
| 2 | Pozycja 2: TPHA (test hemaglutynacji biernej) Wymagane akcesoria: jednorazowe płytki testowe |  |
| 3 | Pozycja 3: Podłoże chromogenne do hodowli i identyfikacji grzybów drożdżoidalnych w obrębie rodzaju Candida do minimum 4 gatunków: - Candida albicanns - Candida glabrata - Candida krusei - Candida tropicalis |  |
| 4 | Pozycja 4: Cryptococcus neoformans – test lateksowy do wykrywania antygenu krążącego w surowicy, płynie mózgowo-rdzeniowym, BAL-u oraz moczu |  |

| PAKIET 9: Wykrywanie przeciwciał przeciw Trepomena pallidum. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| 1 | Zestaw do oznaczania na analizatorze I2P |  |
| 2 | Mieszanina minimum 4 antygenów Treponema pallidum |  |
| 3 | Oddzielny zestaw do oceny IgG i IgM |  |
| 4 | Ocena ilościowa klasy IgG i półiloścowa w klasie IgM |  |
| 5 | Bufor do rozcieńczania surowicy do badania klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoldalnego i IgG |  |
| 6 | Zestaw zawiera kalibratory do surowicy i do PMR |  |
| 7 | Okres ważności zestawu minimum 10 miesięcy, a po otwarciu minimum 4 miesiące |  |
| 8 | Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń (w tym kontrole pozytywną i negatywną) |  |

| PAKIET 10: System do zagęszczania kału w badaniach parazytologicznych i pobierania próbek w kierunku owsików. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
|  | Pozycja nr 1: |  |
| 1 | Zestawy jednorazowego użytku gotowe do użycia wypełnione fabrycznie odczynnikami |  |
| 2 | Kał po pobraniu zanurzony w odczynniku |  |
| 3 | Filtry umożliwiające separację jaj, larw, cyst i oocyst pasożytów |  |
| 4 | Obecny filtr tłuszczowy |  |

| PAKIET 11: Hodowla i oznaczanie lekowrażliwości grzybów. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| 1 | Podłoża w probówkach z etykietą (nazwa podłoża, nr serii, data ważności). |  |
| 2 | Okres ważności od chwili dostarczenia do laboratorium minimum 10 miesięcy. |  |
| 3 | Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej. |  |
| 4 | Podłoża muszą pochodzić od jednego producenta, który posiada ISO 17025 – przedstawić dokument potwierdzający |  |
| 5 | Pozycja 4: Test studzienkowy zawierający w zestawie sól fizjologiczną do rozcieńczeń. |  |

| PAKIET 12: Diagnostyka parazytologiczna. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| 1 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania koproantygenu Giardia czułość > 97% specyficzność > 97% |  |
| 2 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Cryptosporidium w kale czułość > 99% specyficzność > 99% |  |
| 3 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Giardia, Entamoeba histolitica, Cryptosporidium w kale czułość > 94% specyficzność > 100% |  |
| 4 | Test do kiły IgG/IgM czułość > 99% specyficzność > 99% |  |

PARAMETRY OCENIANE

| PAKIET 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do barwienia preparatów metodą Grama |  | Punktacja | Parametr Oferowany |
| 1 | Praca aparatu do barwienia preparatów oparta o metodę zanurzeniową | Tak-10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Max ilość punktów za pakiet |  | 10 pkt |

| PAKIET 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 10 |  | Punktacja | Parametr Oferowany |
| 1 | Czytelna jednoznaczna interpretacja wyniku zgodna z instrukcją | Tak-10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Max ilość punktów za pakiet |  | 10 pkt |

| PAKIET 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do posiewów krwi i płynów ustrojowych |  | Punktacja | Parametr Oferowany |
| 1 | Wykrywanie wzrostu drobnoustrojów za pomocą detekcji metodą fluorescencyjną. | Tak-10 punktów Nie – 0 punktów |  |
| 2 | Podłoża zawierające saponinę w celu optymalizacji wykrycia ścisłych i fakultatywnych beztlenowców oraz drobnoustrojów sfagocytowanych poprzez prowadzenie do lizy fagocytów. | Tak-20 punktów Nie – 0 punktów |  |
| 3 | Suplement do podłoży inny niż krew. | Tak-10 punktów Nie – 0 punktów |  |
| 4 | Potwierdzona w ulotce możliwość przechowywania otwartego i gotowego do użycia opakowania jednostkowego suplementu do podłoży przez minimum 3 tygodnie od otwarcia. | Tak-10 punktów Nie – 0 punktów |  |
| 5 | Procedura potwierdzająca możliwość wykonania identyfikacji drobnoustrojów bezpośrednio z pozytywnych podłoży | Tak-10 punktów Nie – 0 punktów |  |
|  | Max ilość punktów za pakiet |  | 60 pkt |

| PAKIET 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| 1 | Czas potrzebny do uzyskania wyniku | do 15 minut – 15 pkt powyżej 15 minut – 0 pkt |  |
| 2 | Czytelna jednoznaczna interpretacja wyniku zgodna z instrukcją | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Max ilość punktów za pakiet |  | 30 pkt |

| PAKIET 10, pozycja 1: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| 1 | Wielkość zestawu | do 50 szt – 20 pkt od 51 szt do 100 szt – 10 pkt powyżej 100 szt – 0 pkt |  |
| 2 | Długość łopatki (dostarczyć opis produktu) | od 7 do 10 cm - 20 pkt 5 do 7 cm - 10 pkt poniżej 5 cm - 0 pkt |  |
| 3 | Preparat bez obecności tłuszczu | nieobecny – 10 pkt obecny – 0 pkt |  |
|  | Max ilość punktów za pakiet |  | 50 pkt |

| PAKIET 11; pozycja 1,2,3: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| 1 | Wysokość probówki mierzonej bez korka: 96 – 110 mm | tak- 10 pkt nie- 0 pkt. |  |
|  | Max ilość punktów za pakiet |  | 10 pkt |