AKTUALNY NA DZIEŃ 16.04.2025 r.

Załącznik nr 3

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

(w zakresie Części I)

| Zadanie: | Dostawa sprzętu medycznego do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  |  | RZ.271.18.2025 |  |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Nazwa | Wymagania | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry, cechy funkcjonalność oferowanych urządzeń (opisać, podać) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny | - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itp. - Akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024, nieużywane do prezentacji, wyklucza się akcesoria demo, rekondycjonowane itp. - Stół operacyjny z blatem 4 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy rozchylany na boki. - Stół operacyjny mobilny. Podstawa stołu płaska, z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej strony. Dopuszcza się, aby koła stołu były jedynymi niezabudowanymi elementami. Powierzchnia górna podstawy płaska, bez jakichkolwiek osłon gumowych lub z innego tworzywa. - Napęd stołu elektromechaniczny. - Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. - Maksymalny czas ładowania akumulatorów nie dłuższy niż 10h. - Stół blokowany za pomocą wysuwanych stopek. - Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnej dźwigni zwalniającej blokadę umieszczoną w podstawie stołu. - Funkcja włączenia i wyłączenia stołu operacyjnego przyciskiem w podstawie stołu. - Podstawa i rama blatu stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej. - Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe, o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. - Materac części plecowej i siedzeniowej blatu stanowi jedną całość bez żadnej przerwy. - Materac podgłówka z wyczuwanym wgłębieniem na głowę. - Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie haków lub inny. - Całkowita szerokość blatu min. 590mm. - Szerokość powierzchni materacy blatu, nie wliczając szyn bocznych, min. 545mm ( 5mm). - Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przez układ elektromechaniczny min.: - regulacja wysokości, - przechyły boczne, - Trendelenburga/ Antytrendelenburga, - pozycja flex/reflex, - płyta nożna, - płyta plecowa, - pozycja standardowa „0”, - przesuw wzdłużny blatu, - blokowanie/odblokowywanie do podłoża, - włączenie. - Możliwość obsługi funkcji stołu z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. - Możliwość konfiguracji stołu w pozycji normalnej i odwróconej (zamiana zagłówka z płytą nożną). - Funkcja awaryjnego sterowania stołem. - Pilot do stołu – 2 szt., w tym 1 bezprzewodowy i 1 przewodowy lub bezprzewodowy. Do pilota bezprzewodowego ładowarka w komplecie. - Przestrzeń między podłożem a podstawą w celu swobodnego wsunięcia stopy operatora pod obrys podstawy stołu na całej jej bocznej powierzchni z lewej i prawej strony. - Kolumna stołu wąska, spełniająca wymogu bezpieczeństwa i ergonomii pracy. - Regulacja elektromechaniczna wysokości blatu od min. 660mm do min.1030 mm ( 50mm dla obu zakresów), nie wliczając wysokości materacy. - Przechyły boczne min. 25º regulowane elektromechanicznie. - Przechyły Trendelenburga min. 30º regulowane elektromechanicznie. - Przechyły Antytrendelenburga min. 30º regulowane elektromechanicznie. - Przesuw wzdłużny blatu min. 340mm, regulowany elektromechanicznie. - Podgłówek regulowany w zakresie min. 30º. - Podnóżek regulowany elektromechanicznie w zakresie min. + 85º /- 97º ( 5º). Podnóżki rozsuwane na boki. - Płyta plecowa regulowana elektromechanicznie w zakresie min. +85º /- 65º ( 10º). - Stół podczas powrotu do pozycji „0” poziomuje wszystkie elementy blatu (włącznie z podnóżkami) bez konieczności ponownego użycia przycisku poziomowania. - Stół przystosowany do zabiegów, obciążalność stołu min. 400kg. - Tryb dużego obciążenia stołu operacyjnego ograniczający ruchy w celu zachowania bezpieczeństwa dla pacjentów powyżej 270kg. - Obszar przezierności dla promieni X-ray od strony podnóżków dwudzielnych min. 1300mm z uwzględnieniem przesuwu wzdłużnego i przedłużenia miednicowego. - Obszar przezierności dla promieni X-ray od strony zagłówka min. 1000mm z uwzględnieniem przesuwu wzdłużnego i przy zastosowaniu płyty plecowej górnej. - WYPOSAŻENIE: - podpory nóg typu Stirrups na sprężynach gazowych lewa i prawa z zaciskami – 1 kpl., - ekran anestezjologiczny z rozszerzeniem, z zaciskiem – 1 szt., - podpora anestezjologiczna pod rękę na podwójnym przegubie kulowym z możliwością zmiany położenia podpory ręki w ułożeniach pacjenta na plecach, na brzuchu, na boku bez konieczności zmiany miejsca mocowania podpory – 2 szt., - pas pacjenta dł. min. 1800mm z regulacją długości, mocowany do szyny akcesoryjnej stołu – 2 szt., - podpora boczna z regulacją długości i wysokości, z poduszką min. 215mm x 100mm – 1 szt., - podpora boczna z regulacją długości i wysokości z poduszką min. 85mm x 85mm – 1 szt., - pozycjoner piankowy lub żelowy profilowany pod głowę do pozycji supine lub prone, rozmiar min. 250mm x 300mm x 110mm ( 10mm) – 1 szt., podpory typu Goepel z uchwytami – 2 szt. |  |