AKTUALNY NA DZIEŃ 16.04.2025 r.

Załącznik nr 3a)

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

(w zakresie Części II)

| Zadanie: | Dostawa sprzętu medycznego do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  | RZ.271.18.2025 |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Nazwa | Wymagania | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry, cechy funkcjonalność oferowanych urządzeń (opisać, podać) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stół operacyjny ortopedyczny | - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itp. - Akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024, nieużywane do prezentacji, wyklucza się akcesoria demo, rekondycjonowane itp. - Stół operacyjny z blatem min. 4 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy rozchylany. - Stół operacyjny mobilny. Podstawa stołu płaska z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej strony, zabudowana od spodu. Dopuszcza się, aby koła stołu były jedynymi niezabudowanymi elementami. - Przestrzeń między podłożem a podstawą w celu swobodnego wsunięcia stopy operatora pod obrys podstawy stołu na całej jej bocznej powierzchni z lewej i prawej strony. - Podstawa stołu wyposażona w 5 koło kierunkowe lub koła skrętne cały czas włączone i wspomagające jazdę kierunkową oraz manewrowanie stołem. - Kolumna stołu o przekroju 323mm x 323mm ( 2mm). Górna część kolumny osłonięta panelami harmonijkowymi z elastycznego tworzywa. - Napęd stołu elektromechaniczny i elektrohydrauliczny w zakresie regulacji wysokości oraz blokowania /odblokowywania podstawy stołu do podłoża. - Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Maksymalny czas ładowania akumulatorów nie dłuższy niż 10h. - Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnego przycisku zwalniającego blokadę umieszczonego w podstawie stołu od strony głowy pacjenta (w normalnej orientacji ułożenia). - Podstawa i rama blatu stołu wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium lotniczego z wyłączeniem elementów przegubów osłoniętych tworzywem sztucznym. - Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi max 600mm. - Szerokość materacy blatu stołu 545mm ( 5mm). - Gniazda do podłączenia pilota lub sterownika nożnego po obu stronach kolumny od strony nóg i od strony głowy. - Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. - Blat stołu, kolumna i podstawa stołu łatwe do utrzymania w czystości. Szyny boczne blatu bez widocznych śrub oraz jednoelementowa osłona podstawy stoły bez żadnych łączeń, klejeń czy spawów. - Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie haków lub inny. - Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota bezprzewodowego przez układ elektrohydrauliczny: - regulacja wysokości, - blokowanie/odblokowywanie do podłoża Przez układ elektromechaniczny: - przechyły boczne, - przechyły wzdłużne Trendelenburga / Antytrendelenburga, - pozycja flex/reflex, - płyta nożna, - płyta plecowa, - pozycja standardowa „0”, - przesuw wzdłużny blatu, - wyłączenie. Dodatkowo manualna regulacja górnej płyty plecowej. - Możliwość obsługi wszystkich funkcji stołu z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. - Pilot do stołu – 2 szt., w tym 1 bezprzewodowy i 1 przewodowy lub bezprzewodowy. Do pilota bezprzewodowego ładowarka w komplecie. - Stół wyposażony w system antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający np. na uderzenie elementem blatu o podłoże. System zatrzymuje ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji oraz informuje użytkownika o zaistniałej sytuacji poprzez miganie odpowiedniego przycisku na pilocie. - Regulacja elektrohydrauliczna wysokości blatu w zakresie co najmniej od 598mm do 1148 mm. Prędkość regulacji 2cm/sek. - Przechyły boczne min. 25º. - Przechyły Trendelenburga min. 35º. - Przechyły Antytrendelenburga min. 35º. - Przesuw wzdłużny blatu min. 400mm (200mm w stronę głowy i 200mm w stronę nóg). - Podgłówek regulowany w zakresie min. 30º. - Podnóżek regulowany elektromechanicznie w zakresie min. +90º /-105º. - Płyta plecowa regulowana elektromechanicznie w zakresie min. +90º /-90º. - Stół podczas powrotu do pozycji „0” poziomuje jednocześnie wszystkie elementy blatu. - Stół o obciążalności roboczej min. 450kg. - Tryb dużego obciążenia stołu operacyjnego ograniczający ruchy w celu zachowania bezpieczeństwa dla pacjentów powyżej 270kg. - Stół z możliwością jednoczesnego ustawienia pozycji Trendelenburga i przechyłu bocznego do zabiegów laparoskopowych w stosunku 30º/ 25°. - Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony nóg uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1390mm w pozycji normalnej przy zastosowaniu przedłużenia urologicznego i podnóżków. - Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony głowy uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1150mm w pozycji normalnej przy zastosowaniu górnej płyty plecowej. - Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony nóg uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1550mm w pozycji normalnej dla zastosowania płyty karbonowej jednosegmentowej. - Podstawa stołu wyposażona w przycisk do awaryjnego resetowania stołu w przypadku wystąpienia problemów technicznych. Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony nóg uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1550mm w pozycji normalnej dla zastosowania płyty karbonowej jednosegmentowej. - Stół wyposażony w system informacji świetlnej o błędach i usterkach. - System antykolizyjny geometryczny działający przy sterowaniu stołem zarówno przy użyciu pilota i panelu sterującego umieszczonego na kolumnie. AKCESORIA DO STOŁU ORTOPEDYCZNEGO: - Specjalistyczna podpora pod rękę do pozycji siedzących i bocznych (reg. w 3 punktach poprzez 1 pokrętło) – 2 szt. - Ramka anestezjologiczna (reg. szerokości) – 1 szt. - Zacisk – 2 szt. - Adapter podpory bocznej regulowana długość i wysokość – 2 szt. - Poduszka podpory bocznej min. 215mm – 1 szt - Poduszka podpory bocznej min. 85mm x 85mm – 1 szt. - Pas do ciała dł. min. 1800mm – 1 szt. - Pozycjoner piankowy lub żelowy profilowany pod głowę do pozycji supine lub prone (rozmiar: min. 250mm x 300mm x 110mm) – 1 szt. - Płyta do operacji barku trójdzielna z odejmowalnymi częściami barkowymi (wraz z podgłówkiem typu hełm i adapterem) – 1 kpl. - Wózek do składowania i przewozu przystawki do artroskopii barku. - Ramiona przystawki min. 2-krotnie łamane metalowe – 1 komplet. - Wózek przystawki ortopedycznej wyciągowej. - Adapter przystawki ortopedycznej. - Adapter do stołu operacyjnego. - Siedzisko przystawki (trapezowe) przezierne. - Płyta transferowa do ułożenia nóg. - Materac do płyty transferowej nóg. - Kołek kroczny (okrągły min. 80mm). - Adapter aparatu naciągowego – 2 szt. - Aparat naciągowy (FR) – 2 szt. - But dla dorosłych (trakcyjny) plastikowy typu „narciarski” – 2 szt. - Uchwyt metalowy z szyną akcesoryjną do montażu na ramieniu przystawki. - Stolik do operacji ręki wykonany z włókna węglowego min. 840mm x 380mm x 150mm. - Uchwyt metalowy z szyną akcesoryjną do stolika ręki. - Podpora metalowa do stolika ręki (montowana do uchwytu). - Wózek z koszem na akcesoria. - Szyna akcesoryjna z uchwytem dł. min. 520mm – 1 szt. - Podpora nogi typu Geopel – 1 szt. - Kołek przezierny do miednicy średnica min. 180mm. - Przystawka do piszczeli. - Belka przedłużająca 600mm  5mm – 2 szt. - Wałek średnica min. 60mm. - Przedłużenie do piszczeli. - But skórzany do piszczeli lewy. - But skórzany do piszczeli prawy. - Przystawka do artroskopii kolana z wałkiem i uchwytami do mocowania kolana, regulacja wysokości w zakresie min. 460mm, regulacja szerokości od 110mm do 180mm. |  |