Pakiet 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Stymulatory DDDR proMRI wraz z elektrodami– 500 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji – 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – 5 lat	Tak
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy – IEGM- przez cały czas kontroli	Tak
Rodzaj fiksacji elektrody – pasywny, aktywny (helical screw) – do wyboru	Tak
Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny	Tak
Automatyczny pomiar impedancji – aktualny wynik dostępny przy interrogacji	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Osłonka elektrody: silikon plus poliuretan	Tak
Średnica elektrod o biernej i czynnej fiksacji poniżej 7F	Tak
Możliwość wyboru długości elektrody w zależności od potrzeb, zakres 46 cm (lub krótsze)- 65 cm (lub dłuższe)	Tak
ProMRI: 1,5T dla całego ciała, 3T poza strefą wykluczenia dla urządzenia oraz elektrod	Tak
ProMRI z elektrodą 4,1 F o aktywnej fiksacji z nieruchomą spiralą bez światła wewnętrznego oraz zapewnienie gwarancyjne możliwości wykonywania rezonansu magnetycznego takiego układu z tą elektrodą.	Tak
Algorytm umożliwiający automatyczną konfigurację polarności w czasie wszczepienia	Tak
Możliwość zaprogramowania parametrów pamięci EGM tak aby detekcja tachyarytmii zachodziła jednocześnie w kanale komorowym i przedsionkowym, czyli urządzenie może w okresie między kontrolami zarejestrować zarówno VT jak i SVT	Tak
Skuteczny algorytm pozwalający unikać stymulacji komorowej	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak

..........................
podpis oferenta
DEPOZYT – 20 szt.

Parametry podlegające ocenie

Oceniane parametry	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
Żywotność baterii przy 100% stymulacji DDD 60/min. (podać)	1 pkt za każdy miesiąc powyżej 10 lat
Długość zapisów EGM w pamięci stymulatora (podać)	0-30 sek – 1 pkt / 31-60 – 2 pkt / powyżej 61 sek – 3 pkt
Automatyczny pomiar progu w kanale przedsionkowym	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt

..........................
podpis oferenta

Pakiet 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu Stymulatory SSIR proMRI do fizjologicznej stymulacji serca wraz z elektrodami– 150 szt

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.
Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny
Telemetria	Tak
Rodzaj stymulacji: SSIR, SSI, SOO	Tak
Automatyczna inicjalizacja po wszczepieniu stymulatora	Tak
Polarność stymulacji - unipolarny, bipolarny	Tak
Polarność czułości – unipolarny, bipolarny	Tak
Monitorowanie oporności elektrod	Tak
Program nocny	Tak
Czas sterylizacji – 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – 5 lat	Tak
ProMRI: 1,5T dla całego ciała, 3T poza strefą wykluczenia dla urządzenia oraz elektrod	Tak
Histereza częstości rytmu	Tak
Rodzaj fiksacji elektrody – pasywny, aktywny (helical screw) – do wyboru	Tak
Kształt elektrody prosty, litery J – do wyboru	Tak
ProMRI: 1,5T dla całego ciała, 3T poza strefą wykluczenia dla urządzenia oraz elektrod	Tak
ProMRI z elektrodą 4,1 F o aktywnej fiksacji z nieruchomą spiralą bez światła wewnętrznego oraz zapewnienie gwarancyjne możliwości wykonywania rezonansu magnetycznego takiego układu z tą elektrodą.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Możliwość wyboru długości elektrody w zależności od potrzeb, minimalny zakres 45-65 cm (±2cm)	Tak
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy – IEGM- „na żywo” przez cały czas kontroli	Tak
Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy
Funkcje zabezpieczające skuteczną stymulację komorową wraz z programem kontroli skuteczności każdego impulsu wystymulowanego (typu Auto Capture, Active Capture Control, Capture Management)	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak

..........................
podpis oferenta

DEPOZYT – 20 sztuk

Parametry podlegające ocenie

Oceniane parametry	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
Długość zapisów EGM w pamięci stymulatora (podać)	0-30 sek – 1 pkt / 31-60 – 2 pkt / powyżej 61 sek – 3 pkt
Długość życia przy 100% stymulacji 60/min. (podać)	1 pkt za każdy miesiąc powyżej 10 lat

..........................
podpis oferenta

Pakiet 3
Przedmiot przetargu: stymulatory resynchronizujące CRT-P
15 szt.
Producent/Firma:.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	Odpowiedź
Czas sterylizacji – 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – min. 3 lata	Tak
Monitorowanie oporności elektr.- 200-3000 Ohm	Tak
IEGM na żywo w trakcie kontroli	Tak
Funkcje holterowskie ( rytm, zaburzenia rytmu serca – komorowe i przedsionkowe)	Tak
Rodzaj fiksacji elektrod RV/A - Pasywny,Aktywny(Helical Screw)	Tak
Polarność elektrod – Bipolarna/4-biegunowa: do wyboru w tej samej cenie	Tak
Min. 12 wektorów stymulacji przy elektrodzie 4 - biegunowej
Urządzenia z gniazdem na elektrodę 2- i 4-biegunową w tej samej cenie	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Elektrody do LV typu over the wire o różnej długości do wyboru	Tak
Możliwość ustawienia opóźnienia LV-RV i odwrotnie.	Tak
Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem	Tak
Zestaw do subselekcji umożliwiający wprowadzenie elektrody LV – min. 2 krzywizny
Zestaw do kontrastowania CS z balonem	Tak
Możliwość wykonania badania MRI 1,5 T bez strefy wykluczenia	Tak
Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody zestawy do kaniulacji CS, prowadniki, w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie pełnego asortymentu elektrod lewokomorowych produkowanych przez producenta w tej samej cenie	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania CRT-P, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak

        ......................
        podpis
DEPOZYT – 10 sztuk
Parametry podlegające ocenie

Oceniane parametry	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
Funkcje holterowskie - rejestrowanie IEGM podać długość	poniżej 5 min – 1 pkt / 6-10 min – 3 pkt / powyżej 11 min – 5 pkt
Algorytm umożliwiający automatyczne ustawianie opóźnień komorowo – komorowych	Tak – 10 pkt / nie - 0
Możliwość zmiany konfiguracji biegunowości elektrody lewokomorowej przy wzroście progu stymulacji lub stymulacji nerwu przeponowego – podać ilość	2 pkt za każdy wektor powyżej 10
Algorytm zwiększający odsetek stymulacji resynchronizującej w obecności AF/AT	Tak – 5 pkt / nie - 0
Algorytm wspomagający terapie resynchronizującą w przypadku utraty synchronizacji A-V	Tak – 5 pkt / nie - 0
Algorytm umożliwiający automatyczną konfigurację polarności w czasie wszczepienia	Tak – 5 pkt / nie - 0
Możliwość bezprzewodowej komunikacji urządzenia z programatorem	Tak – 5 pkt / nie - 0
Automatyczny pomiar progu LV z oceną skuteczności stymulacji beat to beat	Tak – 5 pkt / nie - 0

        ......................
        podpis

Pakiet 4

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy w profilaktyce nagłej śmierci sercowej wysokoenergetyczny dla pacjentów o podwyższonym ryzyku wysokiego progu defibrylacji oraz nadczułości załamka T – 30 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Producent/Firma:.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
1.	Czas sterylizacji min.12miesięcy
2.	Energia defibrylacji min. 35 J, dostępne urządzenie z energią dostarczoną defibrylacji 40J
3.	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru, DF1/4
4.	Złącze DF-4 oraz elektrody DF-4: w tej samej cenie co DF-1
5.	Możliwość zdalnego wyłączenia SVC coil
6.	Wszystkie elektrody sterydowe
7.	dwa lub więcej (poza amplitudą) programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T"
8.	Programowalna szerokość obu faz impulsu HV – niezależnie, programowalny spadek napięcia
9.	Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru
10.	Rejestrowanie trendów oporności elektrod
11.	Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)
12.	Kryterium morfologii w różnicowaniu arytmii przedsionkowej i komorowej
13.	Możliwość wykonania badania MRI 1,5T bez strefy wykluczenia, dostępne urządzenia dopuszczone do MRI 3T z opcją zaprogramowania czasu trwania trybu MRI kardiowerter defibrylator jednojamowy (ICD VR) zaawansowany z łącznością Bluetooth i możliwością monitorowania pacjenta za pomocą smartfona
14.	Bezprzewodowa telemetria w tym opcja z łącznością Bluetooth i możliwością monitorowania pacjenta za pomocą smartfona
15.	W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.
16.	Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.
17.	Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)
18.	Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania ICD, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora

..........................
podpis oferenta
DEPOZYT – 10 sztuk

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE

	Parametry oceniane	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez Oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
	Ilość terapii wysokoenergetycznych w strefie VF	5 pkt za więcej niż 6 terapii
	Możliwość programowania wektora sygnału	5 pkt
3.	Maks dostarczona energia defibrylacji	10 pkt za 40J
4 / 4.	Automatyczne alarmy pacjenta, sygnał wibracyjny lub dźwiękowy - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI	pkt
5.	Algorytm automatycznie zmieniający konfigurację wyładowań wysokoenergetycznych w przypadku wykrycia wysokiego natężenia prądu	5 pkt
		RAZEM

..........................
podpis oferenta

Pakiet 5

 Kardiowerter – defibrylator dwujamowy w profilaktyce nagłej śmierci sercowej wysokoenergetyczny dla pacjentów o podwyższonym ryzyku wysokiego progu defibrylacji oraz nadczułości załamka T – 20 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Producent/Firma:.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
1.	Czas sterylizacji min.12miesięcy
2.	Energia defibrylacji min. 35 J, dostępne urządzenie z energią dostarczoną defibrylacji 40J
3.	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru, elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji, długości w zakresie przynajmniej 45-58 cm
4.	Złącze DF-4 oraz elektrody DF-4: opcjonalnie w tej samej cenie
5.	Możliwość zdalnego wyłączenia SVC coil
6.	Wszystkie elektrody sterydowe
7.	Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru
8.	dwa lub więcej (poza amplitudą) programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T"
9.	Programowalna szerokość obu faz impulsu HV – niezależnie, programowalny spadek napięcia
10.	Rejestrowanie trendów oporności elektrod
11.	Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)
12.	Możliwość wykonania badania MRI 1,5T bez strefy wykluczenia, dostępne urządzenia dopuszczone do MRI 3T z opcją zaprogramowania czasu trwania trybu MRI
13.	Bezprzewodowa telemetria w tym opcja z łącznością Bluetooth i możliwością monitorowania pacjenta za pomocą smartfona
14.	W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.
15.	Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.
16.	Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)
17.	Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora

..........................
podpis oferenta
DEPOZYT – 5 sztuk

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE

Lp.	Parametry oceniane	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez Oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
1. 1.	Ilość terapii wysokoenergetycznych w strefie VF	5 pkt za więcej niż 6
2.	Możliwość programowania wektora sygnału	5 pkt
3.	Maks dostarczona energia defibrylacji	10 pkt za 40J
4. / 4.	Automatyczne alarmy pacjenta, sygnał wibracyjny lub dźwiękowy - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI	5 pkt
5.	Kryterium morfologii w różnicowaniu arytmii przedsionkowej i komorowej	10 pkt
6.	Algorytm automatycznie zmieniający konfigurację wyładowań wysokoenergetycznych w przypadku wykrycia wysokiego natężenia prądu	5 pkt
			RAZEM

.........................
podpis oferenta

Pakiet 6

 Kardiowerter – defibrylator jednojamowy pro MRI – 30 szt.

Producent/Firma:.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
1.	Czas sterylizacji min.12miesięcy
2.	Energia defibrylacji min. 35 J
3.	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru,
4.	Złącze DF-1/4, opcja DF-4 w tej samej cenie
5.	Możliwość zdalnego wyłączenia SVC coil
6.	Wszystkie elektrody sterydowe
7.	Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru
8.	Rejestrowanie trendów oporności elektrod
9.	Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)
10.	Kryterium morfologii w różnicowaniu arytmii przedsionkowej i komorowej
11.	Możliwość wykonania MRI 1,5T oraz 3 T poza strefą wykluczenia
12.	Bezprzewodowa telemetria
13.	W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.
14.	Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.
15.	Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)
16.	Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora

..........................
podpis oferenta

DEPOZYT – 5 sztuk

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE

	Parametry oceniane	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez Oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
1.	Algorytm dyskryminacji załamka T nie wymagający zmian parametrów czułości	pkt
2.	Możliwość programowania wektora sygnału	5 pkt
3.	Dyskryminacja arytmii komorowych w strefie VF	5 pkt
4.	Algorytm wstrzymujący terapię wysokoenergetyczną w przypadku wystąpienia zakłóceń na elektrodzie RV	5 pkt
5.	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody i ERI	5 pkt
6.	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	5 pkt
7.	Algorytmy zapobiegające nieadekwatnym interwencjom potwierdzone badaniami klinicznymi (dołączyć do oferty)	1 pkt za każdy
8.	Żywotność urządzenia	1 pkt za każdy miesiąc powyżej 5 lat
			RAZEM

..........................
podpis oferenta

Pakiet 7

 Kardiowerter – defibrylator dwujamowy pro MRI – 30 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Producent/Firma:.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
1.	Czas sterylizacji min.12miesięcy
2.	Energia defibrylacji min. 35 J
3.	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru, Elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji, długości w zakresie przynajmniej 45-58 cm
4.	Złącze DF-1/4, opcja DF-4 w tej samej cenie
5.	Możliwość zdalnego wyłączenia SVC coil
6.	Wszystkie elektrody sterydowe
7.	Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru
8.	Rejestrowanie trendów oporności elektrod
9.	Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)
10.	Możliwość wykonania MRI 1,5T oraz 3 T poza strefą wykluczenia
11.	Bezprzewodowa telemetria
12.	W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.
13.	Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.
14.	Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)

15.	Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora

..........................
podpis oferenta
DEPOZYT – 5 sztuk

PARAMETRY OCENIANE

	Parametry oceniane	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez Oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
1.	Algorytm dyskryminacji załamka T nie wymagający zmian parametrów czułości	0-5 pkt
2.	Możliwość programowania wektora sygnału	pkt
3.	Dyskryminacja arytmii komorowych w strefie VF	5 pkt
4. 4.	Algorytm wstrzymujący terapię wysokoenergetyczną w przypadku wystąpienia zakłóceń na elektrodzie RV	5 pkt
5.	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody i ERI	5 pkt
6.	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	5 pkt
7.	Algorytmy zapobiegające nieadekwatnym interwencjom potwierdzone badaniami klinicznymi (dołączyć do oferty)	1 pkt za każdy
8.	Żywotność urządzenia	1 pkt za każdy miesiąc powyżej 5 lat
			RAZEM

..........................
podpis oferenta

Pakiet 8

 Kardiowerter – defibrylator jednojamowy dla pacjentów w młodym wieku pro MRI – 20 szt.

Producent/Firma:.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
1.	Czas sterylizacji min.12miesięcy
2.	Energia defibrylacji min. 35 J (dostarczona)
3.	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru,
4.	Złącze DF-1/4
5.	Wszystkie elektrody sterydowe
6.	Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru
7.	Rejestrowanie trendów oporności elektrod
8.	Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)
9.	Możliwość rejestracji sygnału przedsionkowego przez dipol na elektrodzie defibrylującej
10.	Możliwość wykonania MRI 1,5T oraz 3 T poza strefą wykluczenia
11.	Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI
12.	Kryterium morfologii w różnicowaniu arytmii
13.	Bezprzewodowa telemetria
14.	W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.
15.	Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.
16.	Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)
17.	Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora

..........................
podpis oferenta

DEPOZYT – 4 sztuki

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE

	Parametry oceniane	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez Oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
1.	Ilość terapii wysokoenergetycznych	5 pkt za każdą powyżej 6
2.	Automatyczna detekcja badania MRI	5 pkt
3.	Dyskryminacja arytmii komorowych w strefie VF	5 pkt
4.	Możliwość stymulacji serca podczas badania MRI	5 pkt
5.	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody i ERI	5 pkt
6.	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	5 pkt
7.	Żywotność urządzenia	1 pkt za każdy rok powyżej 5 lat
			RAZEM

..........................
podpis oferenta

Pakiet 9

 Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący umożliwiający wykonanie badania rezonansu magnetycznego – 20 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Producent/Firma:.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
1.	Czas sterylizacji min.12miesięcy
2.	Energia defibrylacji min. 35 J (dostarczona)
3.	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/wukilowe, przynajmniej dwie długości –do wyboru,
4.	Złącze DF-1/DF-4
5.	Elektrody do LV over the wire 2-biegunowe (40%) i 4-biegunowe (60%) , przynajmniej dwie długości do wyboru
6.	Elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru, izolacja: silikon plus poliuretan
7.	Bezprzewodowa telemetria
8.	Możliwość programowania V-V delay
9.	Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV
10.	Możliwość przeprowadzenia badania MRI o natężeniu 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3 T poza strefą wykluczenia po wszczepieniu urządzenia
11.	Akcesoria: nakładka (kapturek) na końcówkę elektrody ze złączem IS-1, zaślepka do złącz ais-1 stymulatora, zaślepka do złącza DF-1 defibrylatora, DH, Mandryny – długość: 45, 53,60,65,75,85,95 cm. Kształt prosty,J; / Sztywność, miękki,średni, sztywny. Śrubokręt do stymulatorów i defibrylatorów.
12.	Akcesoria: nóż do rozcinania koszulki, prowadnik diagnostyczny o średnicy 0,032’’ , infuzyjny zawór zwrotny z kontrolą cofania
13.	Przynajmniej 4 konfiguracje wektora stymulacji LV oraz min. 10 przy zastosowaniu elektrody 4-biegunowej
14.	Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI
15.	Automatyczny pomiar progów stymulacji dla wszystkich wektorów
16.	Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem
17.	Zestaw do kontrastowania CS z balonem
18.	W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS na nowsze bez zmiany jego ceny.
19.	Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody i zestawy do kaniulacji/kontrastowania CS w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, repozycji, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.
20.	Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy
21.	Zestaw do subselekcji umożliwiający wprowadzenie elektrody LV – min. 2 krzywizny
22	Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)
23.	Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora

...........................
podpis oferenta

DEPOZYT – 5 sztuk

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH

Parametry oceniane	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez Oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
Algorytmy umożliwiające modyfikację parametrów czułości elektrody komorowej w celu wyeliminowania nadczułości – wymienić	5 pkt
ilość terapii wysokoenergetycznych w strefie VF	5 pkt za każdą powyżej 6
Rodzaje terapii ATP w strefie VT	2 pkt za każdą
Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków	5 pkt
Algorytm monitorujący próg lewej komory	5 pkt
Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 sek przez cały okres zycia baterii	5 pkt
Ilość wektorów stymulacji LV przy użyciu elektrody 2-biegunowej	1 pkt za każdy wektor
		RAZEM

..........................
podpis oferenta

Pakiet 10

 Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący wysokoenergetyczny dla pacjentów po nieudanej próbie implantacji elektrody LV (HOT/LOT CTR-D) – 30 szt.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
1.	Czas sterylizacji min.12miesięcy
2.	Energia defibrylacji min. 35 J już w pierwszej terapii
3.	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru
4.	Wybór złącza: DF-1/4
5.	Waga poniżej 90 gramów
6.	Rejestrowanie trendów oporności elektrod
7.	Elektrody do LV over the wire 2-biegunowe (40%) i 4-biegunowe (60%) , przynajmniej dwie długości do wyboru
8.	Elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru, izolacja: silikon plus poliuretan
9	Bezprzewodowa telemetria
10.	Możliwość przeprowadzenia badania MRI o natężeniu 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3 T poza strefą wykluczenia po wszczepieniu urządzenia
11.	ProMRI z elektrodą 4,1 F o aktywnej fiksacji z nieruchomą spiralą bez światła wewnętrznego
12.	Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV
13.	Dyskryminator arytmii oparty o zasadę porównywania morfologii zespołu QRS z wzorcem rytmu zatokowego
14.	Możliwość dyskryminacji arytmii nadkomorowych w strefie VF
15.	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF
16.	Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału
17.	Zestaw do kontrastowania CS z balonem
18.	Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem
19.	Zapewnienie pełnego asortymentu elektrod lewokomorowych produkowanych przez producenta, w tym elektrod 4 - biegunowych
20.	W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS na nowsze bez zmiany jego ceny.
21.	Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody i zestawy do kaniulacji/kontrastowania CS w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, repozycji, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.
22.	Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy
23.	Zestaw do subselekcji umożliwiający wprowadzenie elektrody LV – min. 2 krzywizny
24.	Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)
25.	Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora

.........................
podpis oferenta
DEPOZYT – 5 sztuk

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH

	Parametry oceniane	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez Oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
1. 1.	Algorytm monitorujący próg lewej komory	5 pkt
2.	Maksymalna pojemność zapisu EGM (dwukanałowy)w pamięci urządzenia	powyżej 30 min – 5 pkt
3.	Sygnał informujący pacjenta o wyczerpaniu baterii oraz uszkodzeniu elektrody	5 pkt
4.	Ilość wektorów stymulacji LV (dla Bp oraz QP)	5 pkt
5.	ATP przed lub w trakcie ładowania kondensatora	w trakcie – 5 pkt / Przed – 0 pkt
6.	Algorytmy różnicujące arytmie: wymienić	za każdy – 1 pkt
7.	Kształt urządzenia – krótki opis	5 pkt
		RAZEM

..........................
podpis oferenta

Pakiet 11

 Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący wysokoenergetyczny dla pacjentów o podwyższonym ryzyku wysokiego progu defibrylacji oraz nadczułości załamka T – 20 szt.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
	Czas sterylizacji min.12miesięcy
	Energia defibrylacji min. 35 J, dostępne urządzenie z energią dostarczoną defibrylacji 40J
	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru,
	Złącze DF-1/DF-4
	Wszystkie elektrody sterydowe
	Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru
	Rejestrowanie trendów oporności elektrod
	Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)
	Elektrody do LV over the wire uni/bipolarne, przynajmniej dwie długości do wyboru
	Elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru, izolacja: silikon plus poliuretan
	Elektrody do LV over the wire 2-biegunowe (40%) i 4-biegunowe (60%) , przynajmniej dwie długości do wyboru
	dwa lub więcej (poza amplitudą) programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T"
	Programowalna szerokość obu faz impulsu HV – niezależnie, programowalny spadek napięcia
	Telemetria bez użycia głowicy oraz dostępna opcja monitorowania pacjenta za pomocą smartfona
	Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora
	Akcesoria: śrubokręt dynamometryczny do stymulatora, zaślepki IS1/DF1, nakładki na końcówkę elektrody, mufki do elektrod oraz dodatkowe prowadniki i motylki do elektrod
	Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV
	Przynajmniej 3 konfiguracje wektora stymulacji LV oraz przy zastosowaniu elektrody 4 – biegunowej przynajmniej 10 wektorów stymulacji
	Możliwość wykonania badania MRI 1,5T bez strefy wykluczenia, dostępne urządzenia dopuszczone do MRI 3T z opcją zaprogramowania czasu trwania trybu MRI
	Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem
	W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS na nowsze bez zmiany jego ceny.
	Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody i zestawy do kaniulacji/kontrastowania CS w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, repozycji, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.
	Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy
	Zestaw do subselekcji umożliwiający wprowadzenie elektrody LV – min. 2 krzywizny
	Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)

......................
podpis oferenta
DEPOZYT – 5 sztuk

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH

	Parametry oceniane	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez Oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
	Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału	5 pkt
2.	Algorytm monitorujący próg lewej komory	5 pkt
3.	Ilość terapii wysokoenergetycznych	za każdą – 1 pkt
4.	Programowalna obudowa	pkt
5.	Algorytm umożliwiający automatyczne dobranie opóźnień AV i VV	pkt
6.	Sygnał informujący pacjenta o wyczerpaniu baterii oraz uszkodzeniu elektrody	pkt
7.	Maksymalna pojemność zapisu EGM (dwukanałowy)w pamięci urządzenia	5 pkt
8.	Mozliwość badania MRI - opis	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
			RAZEM

..........................
podpis oferenta
Pakiet nr 12

 Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący wysokoenergetyczny dla osób młodych i szczupłych – 20 szt.

Producent/Firma:.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
1.	Czas sterylizacji min.12miesięcy
2.	Energia defibrylacji min. 35 J
3.	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru,
4.	Waga poniżej 74g
5.	Wszystkie elektrody sterydowe
6.	Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru, złącza DF1/4
7.	Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)
8.	Elektrody do LV over the wire 4-biegunowe
9.	Grubość urządzenia poniżej 1 cm
10.	Elektrody do LV min 3 rodzaje, przynajmniej dwie długości do wyboru
11.	Żywotnośc urządzeniea przy standardowych ustawieniach przy 100% stym. BiV powyżej 10 lat
12.	Telemetria bez użycia głowicy
13.	Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora
14.	Możliwość programowania V-V delay
15.	Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV
16.	Możliwość stymulacji wielopunktowej lewej komory
17.	Zestaw do kontrastowania CS z balonem
18.	Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem
19.	W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS na nowsze bez zmiany jego ceny.
20.	Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody i zestawy do kaniulacji/kontrastowania CS w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, repozycji, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.
21.	Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy
22.	Zestaw do subselekcji umożliwiający wprowadzenie elektrody LV – min. 2 krzywizny
23.	Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)

..................................
DEPOZYT – 2 sztuki
podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH

	Parametry oceniane	Wartość lub zakres	Odpowiedzi podane przez Oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
1.	Objętość kardiowertera-defibrylatora (cm3)	poniżej 35 cm3- 10 pkt / od 35 cm3 – 0 pkt
2.	Grubość kardiowertera-defibrylatora (mm)	poniżej 10 min – 10 pkt / od 11 min – 0 pkt
4.	Ilość wektorów stymulacji LV przy konfiguracji 4-biegunowej	za każdy – 1 pkt
5.	Ilość terapii wysokoenergetycznych	za każdy – 1 pkt
6.	ATP przed/w trakcie ładowania kondensatora	w trakcie – 5 pkt / Przed – 0 pkt
7.	Żywotność baterii	powyżej 5 lat -5 pkt
8	Możliwość wykonania MRI - opisać	tak – 5 pkt / nie – 0 pkt
	Kryterium morfologii w strefie VT	tak – 5 pkt / nie – 0 pkt
	Sygnał informujący pacjenta o wyczerpaniu baterii oraz uszkodzeniu elektrody	tak – 5 pkt / nie – 0 pkt
	Maksymalna pojemność zapisu EGM (dwukanałowy) w pamięci urządzenia	powyżej 10 min – 5 pkt / poniżej – o pkt
	Rodzaje elektrod lewokomorowych – wymienić z krótkim opisem	1 pkt za każdą
		RAZEM

..........................
podpis oferenta

Pakiet 13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
 Stymulatory DDDR proMRI zaawansowane wraz z elektrodami– 300 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji – 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – 5 lat	Tak
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy – IEGM- przez cały czas kontroli	Tak
Rodzaj fiksacji elektrody – pasywny, aktywny (helical screw) – do wyboru	Tak
Kształt prosty, litery J – do wyboru	Tak
Polarność elektrod – bipolarna	Tak
Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	Tak
Automatyczny pomiar progu stymulacji w obu kanałach oraz ocena skuteczności beat to beat z impulsem zabezpieczającym przynajmniej w kanale komorowym	Tak
Automatyczny pomiar impedancji – aktualny wynik dostępny przy interrogacji	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Osłonka elektrody: silikon plus poliuretan	Tak
Średnica elektrod o biernej i czynnej fiksacji poniżej 7F	Tak
Możliwość wyboru długości elektrody w zależności od potrzeb, zakres 46 cm (lub krótsze)-58 cm (lub dłuższe)	Tak
ProMRI: 1,5T dla całego ciała, 3T poza strefą wykluczenia dla urzadzenia oraz elektrod	Tak
Automatyczna detekcja badania MRI i automatyczne uruchomienie algorytmu proMRI	Tak
Algorytm umożliwiający automatyczną konfigurację polarności w czasie wszczepienia. Zestaw folii sterylnych dedykowanych do systemu	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak

..........................
podpis oferenta
DEPOZYT –10 sztuk

Parametry podlegające ocenie

Oceniane parametry	Wartość lub zakres wartości	Odpowiedzi podane przez oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
Żywotność baterii przy 100% stymulacji 60/min. (podać)	1 pkt za kazdy miesiąc powyzej 10 lat
Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej (w obu kanałach) podczas kontroli stymulatora	tak – 20 pkt / nie – 0 pkt
Bezprzewodowa komunikacja	tak – 10 pkt / nie – 0 pkt

      ..........................
        Podpis oferenta

Pakiet 14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
 Stymulatory SSIR proMRI zaawansowane – 50 szt.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.
Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny
Telemetria	Tak
Rodzaj stymulacji: SSIR, SSI, SOO	Tak
Wartość amplitudy stymulacji– 0,5 -7.0 V	Tak
Automatyczna inicjalizacja po wszczepieniu stymulatora	Tak
Polarność stymulacji - unipolarny, bipolarny	Tak
Polarność czułości – unipolarny, bipolarny	Tak
Monitorowanie oporności elektrod	Tak
Program nocny	Tak
Czas sterylizacji – 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – 5 lat	Tak
ProMRI: 1,5T dla całego ciała, 3T poza strefą wykluczenia dla urządzenia oraz elektrod	Tak
Automatyczna detekcja badania MRI i uruchomienie programu proMRI	Tak
Histereza częstości rytmu	Tak
Rodzaj izolacji elektrody – silikon plus poliuretan	Tak
Rodzaj fiksacji elektrody – pasywny, aktywny (helical screw) – do wyboru	Tak
Kształt elektrody prosty, litery J – do wyboru	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Średnica elektrod o biernej i czynnej fiksacji poniżej 7F	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Możliwość wyboru długości elektrody w zależności od potrzeb, minimalny zakres 45-65 cm (±2cm)	Tak
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy – IEGM- „na żywo” przez cały czas kontroli	Tak
Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy
Funkcje zabezpieczające skuteczną stymulację wraz z programem kontroli skuteczności każdego impulsu wystymulowanego (typu Auto Capture, Active Capture Control, Capture Management) przynajmniej w kanale komorowym	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak

..........................
podpis oferenta
DEPOZYT – 10 sztuk

Parametry podlegające ocenie

Oceniane parametry	Odpowiedzi podane przez oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
Automatyczna detekcja badania MRI		tak – 25 pkt / nie – 0 pkt
Długość życia przy 100% stymulacji 60/min. (podać)		0,5 pkt za każdy miesiąc powyżej 10 lat
Bezprzewodowa komunikacja		tak – 10 pkt / nie – 0 pkt

........................
podpis oferenta

Pakiet 15

Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)
Stymulatory serca CRT-P Pro MRI do fizjologicznej stymulacji LBB z wykorzystaniem elektrody bez światła wewnętrznego (CRT-P) – 30 szt

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.
Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny
Rodzaj stymulacji: DDDR, DDD, AAIR<=>DDDR,AAI<=>DDD, DDIR, DDI, AAIR, AAI, VVIR, VVI, DOO, AOO, VOO, ODO.	Tak	1 pkt
Automatyczna inicjalizacja po wszczepieniu stymulatora	Tak	1 pkt
Polarność stymulacji - unipolarny, bipolarny	Tak	1 pkt
Polarność czułości – unipolarny, bipolarny	Tak	1 pkt
Gniazdo podłączenia elektrody LV: możliwość wyboru urządzenia z gniazdem IS1 lub IS4	TAK	5 pkt
Kompatybilność z elektrodą 4,1 F o aktywnej fiksacji z nieruchomą spiralą bez światła wewnętrznego oraz zapewnienie gwarancyjne możliwości wykonywania rezonansu magnetycznego takiego układu z tą elektrodą.	TAK	5 pkt
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak	2 pkt
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak	2 pkt
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak	1 pkt
Elektrody do LV over the wire 2-biegunowe (40%) i 4-biegunowe (60%) , przynajmniej dwie długości do wyboru	Tak	1 pkt
Elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru, izolacja: silikon plus poliuretan	Tak	1 pkt
Zestaw do kontrastowania CS z balonem	Tak	1 pkt
Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem	Tak	1 pkt
Zapewnienie pełnego asortymentu elektrod lewokomorowych produkowanych przez producenta, w tym elektrod 4 - biegunowych	Tak	1 pkt

..........................
podpis oferenta
DEPOZYT – 5 sztuk

PAKIET NR 16

Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z baterią o przedłużonej żywotności dla osób młodych i szczupłych – 10 szt.

Producent/Firma:.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
1.	Czas sterylizacji min.12miesięcy
2.	Data produkcji nie wcześniej niż 2024 rok
3.	Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR)
4.	Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego
5.	Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy
6.	Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF
7.	Bezprzewodowa łączność z programatorem
8.	Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty o analizę morfologii sygnału komorowego
9.	Grubość urządzenia poniżej 1 cm
10.	Waga poniżej 75 gramów, Objętość poniżej 35 ml.
11.	Żywotność urządzenia przy 15% stym. RV powyżej 15 lat
12.	Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii
13.	Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora
14.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne dostosowane do urządzenia - do wyboru przez Zamawiającego
15.	Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości do wyboru przez Zamawiającego
16.	Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego
17.	Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 9F
18.	Elektrody defibrylujące typu ''integrated bipolar ''
19.	Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)

DEPOZYT – 2 sztukI ........................... (podpis)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH

	Parametry oceniane	Wartość lub zakres	Odpowiedzi podane przez Oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
1.	Ilość terapii wysokoenergetycznych	1 pkt za każdą
2.	Żywotność baterii	za każdy rok powyżej 5 lat – 1 pkt
3.	Kryterium morfologii w strefie VT	pkt
4.	Rodzaje elektrod defibrylujących – wymienić z krótkim opisem	za każdą 1 pkt
		RAZEM

..........................
podpis oferenta

Pakiet 17

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Cewniki prowadzące do implantacji elektrod klasycznych do LBB – 150 zestawów

Zestaw składający się z następujących elementów:

1. Zestaw do wprowadzenia elektrody składający się z:
a/ Cewnik prowadzący – 150 szt
- średnica wewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie standardowej elektrody stymulującej – min 7.3 F
- średnica zewnętrzna poniżej 9F
-podwójne wygięcie umożliwiające wprowadzenie elektrody bezpośrednio w okolicę pęczka Hisa
- trzy różne długości cewnika do wyboru

- trzy różne proksymalne krzywizny cewnika do wyboru

b/ Nóż do rozcinania cewnika – 150 szt
c/ rozszerzacz – 150 szt.

DEPOZYT – 10 SZTUK

Pakiet 18

Folie sterylne do Systemu Ochrony Radiologicznej ZeroGravity - 100 sztuk

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji – min 12 miesięcy	Tak
Kompatybilność z Systemem Ochrony Radiologicznej ZeroGravity	TAK

DEPOZYT – 20 sztuk

Pakiet 19

Kardiowerter – defibrylator dwujamowy z baterią o przedłużonej żywotności dla osób młodych i szczupłych – 10 szt.

Producent/Firma:.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
1.	Czas sterylizacji min.12miesięcy
2.	Data produkcji nie wcześniej niż 2024 rok
3.	Rodzaje stymulacji (VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR)
4.	Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego
5.	Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy
6.	Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF
7.	Bezprzewodowa łączność z programatorem
8.	Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty o analizę morfologii sygnału komorowego
9.	Grubość urządzenia poniżej 1 cm
10.	Waga poniżej 75 gramów, Objętość poniżej 35 ml.
11.	Żywotność urządzenia przy 15% stym. RV powyżej 15 lat
12.	Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii
13.	Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora
14.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne dostosowane do urządzenia - do wyboru przez Zamawiającego
15.	Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości do wyboru przez Zamawiającego
16.	Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego
17.	Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 9F
18.	Elektrody defibrylujące typu ''integrated bipolar ''
19.	Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne o średnicy < 8F, współpracujące z introducerem 8F
20.	Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)

        .....................
podpis oferenta

DEPOZYT - 2 sztuki

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH

	Parametry oceniane	Wartość lub zakres	Odpowiedzi podane przez Oferenta	Punkty przydzielone przez Zamawiającego
1.	Ilość terapii wysokoenergetycznych	1 pkt za każdą
2.	Żywotność baterii	za każdy rok powyżej 5 lat – 1 pkt
3.	Kryterium morfologii w strefie VT	pkt
4.	Rodzaje elektrod defibrylujących – wymienić z krótkim opisem	za każdą 1 pkt
		RAZEM

..........................
podpis oferenta

Pakiet 20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Stymulatory serca CRT-P Pro MRI z wykorzystaniem klasycznej elektrody do stymulacji LBB 20 szt

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.
Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny
Tryby stymulacji - minimum 5	Tak	1 pkt
Minimalny czas pracy stymulatora - 5 lat	Tak	1 pkt
Waga stymulatora - poniżej 32 g	Tak	1 pkt
Elektrody przedsionkowe oraz komorowe o aktywnej fiksacji, izolacja: silikon plus poliuretan	TAK	1 pkt
Czułość w kanale przedsionkowym minimum 0,1 mV	Tak	1 pkt
Gniazdo podłączenia elektrody LV: możliwość wyboru urządzenia z gniazdem IS1 lub IS4	TAK	1 pkt
Polarność stymulacji komorowej – unipolarna lub bipolarna, dostępna przy wszystkich ustawieniach impulsu stymulującego	TAK	1 pkt
Elektrody do LV over the wire 2-biegunowe (40%) i 4-biegunowe (60%) , przynajmniej dwie długości do wyboru	TAK	1pkt
Cewniki do wprowadzenia elektrody do stymulacji LBB o średnicy wewnętrznej umożliwiającej wprowadzenie standardowej elektrody stymulującej – min 7.3 F, średnicy zewnętrznej poniżej 9F z podwójnym wygięcie umożliwiające wprowadzenie elektrody bezpośrednio w okolicę pęczka Hisa / - trzy różne długości cewnika do wyboru / - trzy różne proksymalne krzywizny cewnika do wyboru	TAK	2 pkt
Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem	TAK	1 pkt
Zestaw akcesoriów :Nóż do rozcinania koszulki, Prowadnik diagnostyczny o średnicy 0,032",Infuzyjny zawór zwrotny z kontrolą cofania	TAK	1 pkt
Histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego z max. opóźnieniem przedsionkowo-komorowym nie mniejszym niż 300 ms	TAK	1 pkt
Dwa niezależne sensory	TAK	1 pkt
Możliwość przeprowadzenia badania MRI o natężeniu 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3 T poza strefą wykluczenia po wszczepieniu urządzenia	TAK	1 pkt
Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI	TAK	1 pkt
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak	2 pkt
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak	2 pkt
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak	1 pkt

..........................
podpis oferenta
DEPOZYT – 2 sztuki
Pakiet 21

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
 Stymulatory DDDR proMRI do stymulacji LBB bez wykorzystania profilowanej koszulki naczyniowej wraz z elektrodami– 20 sztuk

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji – min. 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – 5 lat	Tak
Minimalny czas pracy na nastawach nominalnych 9 lat	Tak
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy – IEGM- przez cały czas kontroli	Tak
Pamięć IEGM – min. 14 minut	Tak
Rodzaj fiksacji elektrody – pasywny, aktywny (helical screw) – do wyboru	Tak
Polarność elektrod – bipolarna	Tak
Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	Tak
Automatyczny pomiar impedancji – aktualny wynik dostępny przy interrogacji	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Osłonka elektrody: silikon plus poliuretan	Tak
Średnica elektrod o czynnej fiksacji poniżej 6F	Tak
Możliwość wyboru długości elektrody w zależności od potrzeb, zakres 46 cm (lub krótsze)- 65 cm (lub dłuższe)	Tak
Dopuszczenie do środowiska MRI 3T bez stref wykluczenia dla urzadzenia oraz elektrod	Tak
Automatyczny pomiar progu stymulacji w kanale komorowym i przedsionkowym, w kanale komorowym typu beat-to-beat, z impulsem zabezpieczającym w przypadku nieskutecznej stymulacji	Tak
Algorytm umożliwiający automatyczną konfigurację polarności w czasie wszczepienia	Tak
Skuteczny algorytm pozwalający unikać stymulacji komorowej	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak

DEPOZYT – 2 sztuki ...................................
        podpis oferenta
PAKIET 22

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
 Stymulatory SSIR proMRI do stymulacji LBB bez wykorzystania profilowanej koszulki naczyniowej wraz z elektrodami– 10 sztuk

Parametry graniczne – odcinające stymulatora	Warunek graniczny	odpowiedź
Rodzaj stymulacji: SSIR, SSI, SOO	Tak
Automatyczna inicjalizacja po wszczepieniu stymulatora	Tak
Polarność stymulacji – unipolarny, bipolarny	Tak
Polarność czułości – unipolarny, bipolarny	Tak
Monitorowanie oporności elektrod	Tak
Program nocny	Tak
Czas sterylizacji – min. 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – 5 lat	Tak
Minimalny czas pracy na nastawach nominalnych 14 lat	Tak
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy – IEGM- przez cały czas kontroli	Tak
Pamięć IEGM – min. 14 minut	Tak
Dopuszczenie do środowiska MRI 3T bez stref wykluczenia dla urzadzenia oraz elektrod	Tak
Automatyczny pomiar progu stymulacji typu beat-to-beat, z impulsem zabezpieczającym w przypadku nieskutecznej stymulacji	Tak
Histereza częstości rytmu	Tak
Rodzaj izolacji elektrody – silikon plus poliuretan	Tak
Rodzaj fiksacji elektrody – pasywny, aktywny (helical screw) – do wyboru	Tak
Kształt elektrody prosty, litery J – do wyboru	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Średnica elektrod o czynnej fiksacji poniżej 6F	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Możliwość wyboru długości elektrody w zależności od potrzeb, minimalny zakres 45-65 cm (±2cm)	Tak
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy – IEGM- „na żywo” przez cały czas kontroli	Tak
Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak

DEPOZYT – 2 sztuki ..................................(podpis)