Oznaczenie sprawy: PN-32/25

Załącznik Nr 1 do SWZ

Dotyczy postępowania na dostawę gazów medycznych do GPSK UM w Poznaniu

Dostawa gazów medycznych

- GAZY medyczne

Przedmiotem zamówienia jest:

- Pozycja nr 1, 2 - dostawa i transport gazu medycznego (produkt leczniczy)- mieszanina tlenku azotu w azocie NO/N2 (800ppm) w butlach ze stopu aluminium wyposażonych w reduktor, manometr i przepływomierz zintegrowane na stałe w jednym module (poz. 3, 4 butle dzierżawione od Wykonawcy) - dostawy sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego- tlenku azotu o stężeniu odpowiadającym aparatom (800ppm).

- Dzierżawa - w okresie trwania umowy - butli w ilości oraz o pojemności zgodnych z formularzem asortymentowo-cenowym.

- Poz. 5 - Dzierżawa w okresie trwania umowy pięciu aparatów do podaży medycznego tlenku azotu szczegółowo przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP

- Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin

- Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 3 dni od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii

- Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzeń w terminie uzgodnionym z Dzierżawcą

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia wraz z gazem kalibracyjnym zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż raz w miesiącu, na początku każdego miesiąca

5 sztuk aparatów do leczenia tlenkiem azotu do zastosowania na Oddziale Neonatologicznym oraz w Ambulansie Neonatologicznym

| Typ / model oferowanego sprzętu: |  |
| --- | --- |
| Nazwa własna: |  |
| Wytwórca (nazwa, siedziba): |  |
| Wymagane warunki (parametry) |  |

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane przez Wykonawcę (potwierdzić spełnianie parametru TAK bądź NIE / opisać) *należy wypełnić wszystkie rubryki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż przed rokiem 2018 |  |
| 2. | System podawania gazu jest stosowany w terapii dostarczania pacjentowi wziewnego tlenku azotu przez wdechowe ramię obwodu oddechowego respiratora zapewniający stałe stężenie wdychanego NO ustawione przez użytkownika. |  |
| 3. | Urządzenie wykorzystuje moduł wstrzykiwacza lub inny czujnik przepływu umożliwiający śledzenie krzywych respiratora i podawanie zsynchronizowanej i proporcjonalnej dawki tlenku azotu (NO). |  |
| 4. | Możliwość automatycznej współpracy z wszystkimi rodzajami respiratorów posiadanymi przez Szpital. Babylog 8000, Drägerwerk AG & Co. KGaA BEAR 750, VIASYS Healthcare SERVO i, MAQUET Holding B.V. & Co. KG. AVEA CLiO, CareFusion SERVO-n, Maquet Critical Care AB VN-500, Dräger Medical |  |
| 5. | Urządzenie zapewnia nieprzerwane, zintegrowane monitorowanie wdychanego O2, NO2 i NO oraz kompleksowy system alarmów: - Wysokie stężenie NO - Niskie stężenie NO - Wysokie stężenie N2O - Wysokie stężenie O2 - Niskie stężenie O2 - Brak butli - Butla zamknięta - Niski stan akumulatora |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone jest w akumulator zapewniający nieprzerwane dostarczanie NO przy braku zewnętrznego źródła zasilania. |  |
| 7. | Urządzenie posiada wbudowany system awaryjny, oraz drugi, pneumatyczny, niezależny system podawania do zastosowania na krótki czas lub w transporcie pacjenta. (parametr szczególnie uwzględniany przez Szpital w czasie transportu ambulansem) |  |
| 8. | Urządzenie posiada certyfikaty zgodności z normami UE do zastosowania w ambulansach i na Oddziale Neonatologicznym. |  |
| 9. | Krótki czas od momentu uruchomienia aparatu do momentu gotowości do podłączenia pacjenta |  |
| 10. | Maksymalna masa aparatu do 6 kg |  |
| 11. | Zgodność do wentylacji z urządzeniami nieinwazyjnymi tj. np. CPAP |  |
| 12. | Monitorowanie wdechowego stężenia medycznego tlenku azotu w zakresie min 0 – 80 ppm. Wymagana możliwość regulacji w zakresie 0 – 10 ppm co 0,1 ppm . Regulacja co 1,0 ppm w zakresie 10 – 80 ppm. |  |
| 13. | Pomiar stężenia tlenu od 21-100 % |  |
| 14. | Elektroniczny panel dotykowy kolorowy, przyciski membranowe lub pokrętło, regulacja głośności alarmu , regulacja jaskrawości wyświetlacza. |  |
| 15. | Aparat umożliwia stabilne, ustawione przez użytkownika podawanie tlenku azotu (NO) oraz monitorowanie jego stężenia w czasie wentylacji mechanicznej |  |
| 16. | Wymiary urządzenia uwzględniające aparat plus elementy mocujące do uchwytu na platformie Wysokość max: 35 cm Głębokość max: 32 cm Szerokość max: 37 cm |  |
| 17. | Mobilny wózek (2 szt.) do ustawienia min. dwóch butli o min. objętości 10 l każda umożliwiający szybki demontaż aparatu i przełożenie do inkubatora transportowego na przygotowany uchwyt montażowy |  |
| 18. | Reduktory w ilości niezbędnej do użytkowania aparatu |  |
| 19. | Menu w języku polskim |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie na podstawie ilości zużytych butli gazu. W kwocie oferty Wykonawca musi uwzględnić koszty takie jak: dostawy gazu, odbioru zużytych butli oraz dzierżawę butli wraz z oprzyrządowaniem, opłaty celne, akcyzowe, ewentualne koszty reklamacyjne, szkolenia itp.

- Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone butle są sprawne i szczelne. Na zgłaszane reklamacje przez Zamawiającego, Wykonawca reagował będzie w terminie 7 dni. Obsługa reklamacyjna odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, w przypadku konieczności zabrania butli do siedziby Wykonawcy, butla z gazem będzie komisyjnie ważona, co stanowić będzie podstawę do obciążenia Zamawiającego należnością za zużyty gaz medyczny.

- Wraz z pierwszą dostawą gazów Wykonawca dostarczy Kartę charakterystyki gazu będącego przedmiotem umowy.

- Koszt transportu wliczony w koszt przedmiotu zamówienia

- Każda dostarczona do Zamawiającego napełniona butla z gazem posiadać musi ważną legalizację Urzędu Dozoru Technicznego

- Wszystkie dostarczane butle gazowe muszą być oznakowane etykietą produktu wraz z nalepkami ostrzegawczymi oraz za pomocą barw rozpoznawczych